附件1徐州医药高等职业学校ICU设备采购清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜 | 上海跃进/上海金钟/泰兴斯美特 |  | 台 | 4 | 1.用途：供插入咽喉作麻醉或抢救窒息时用 2.性能：咽喉镜叶片为高亮度光导纤维组合，叶片由不锈钢制成，光管可折式，发光源在柄内，便于窥视片的清洗和浸泡消毒，叶片移开手柄时，可在摄氏度134度高温消毒 3.不同型号气管导管和管芯，喉头喷雾器。 |
| 2 | 便携式氧气瓶 | 济南泽铭凯/山东建设高压/江苏鱼跃 |  | 台 | 1 | 1.容量：8L 2.材质：钢瓶 3.同于氧气袋,氧气瓶为压缩氧,医用供氧器主要零部件采用专用材料制造，并进行严格的压力及气密性试验 4.特点：设计合理、结构紧凑、体积小、重量轻、性能稳定。安全可靠，使用操作简单，携带方便 |
| 3 | 急救箱 | 上海亚迈森/杭州科洛/浙江康力迪 |  | 台 | 2 | 详细配置 1.供氧器 1套 2.表式血压计 1具 3.听诊器 1具 4.体温计 1支 5.舌钳 1把 6.针灸针套针 1套 7.小砂轮 2个 8.金属压舌板 1个 9.小手电筒 1个 10.开口器 1把 11.大药瓶 4个 12.小药瓶 12个 13.敷料镊 1把 14.手术剪 1把 15.乳胶管 1条 16.绷带（600×24）3卷 17.棉签 2包 18、医用橡皮膏 1盒 19.创可贴 6贴 20.导尿管14、16号各1条 21.换药包1套 22.夹板 大小号各1付 23.止血带 1条 24.外伤缝合刀包 1套 25.弹性绷带（225×7.5）1卷 26.简易呼吸器 1套 27.麻醉喉镜 1套 |
| 4 | 气管切开包 | 上海金钟/上海三友/上海手术器械厂 |  | 台 | 8 | 1.弯盘1个、药杯1个，3号刀柄2个，剪刀片和圆刃刀片各1个，气管钩2个，有齿镊2把，无齿镊1把，蚊式钳4把，手术剪2把（尖头、弯头各1把），拉钩4个（大小各2个），持针钳1把，三角针2根，洞巾1块，气管垫2块，缝线2卷，纱布6块，气管套管1套（成人4-6号，小儿0-3号） |
| 5 | 心肺复苏机 | 江苏环宇/武汉博心/河南迈松 |  | 台 | 1 | 1.工作原理及驱动压力：电控气动，0.35mpa-0.6mpa。 2.按压频率： 100次/min、110次/min。 3.按压通气比：30：2，连续不间断按压。 4.按压深度：20mm～50mm可调，每次调节5mm。 5.按压释放比：1:1。 6.潮气量：500ml. 7.适合胸厚范围：155mm～305mm. 8.压力过载保护：≧0.6mpa自动泄压。 9.低电压报警：电量显示，低电压报警，启动暂停功能。 10.控制面板及工作状态显示：控制面板采用LGF背光专利技术，液晶屏显示，适用于各种光线条件下的操作。 11.主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作。 12.开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度20mm，按压频率100次/min。 |
| 6 | 心肺复苏按压板 | 上海亚迈森/张家港新菲乐/上海康赋 |  | 台 | 10 | 表面坚固，能使病人始终保持气道打开的正确位置 |
| 7 | 担架 | 张家港新菲乐/上海康赋 |  | 台 | 1 | 1.可分离、x线可穿透 2.携带及使用方便，安全可消毒，清洁 3.PE材质 |
| 8 | 中心静脉测量尺 | 北京科斯佳/北京东西仪/北京恒瑞 |  | 台 | 10 | 1.安装方便 2.可移动式零点指示箭 3.可重复使用 |
| 9 | 注射泵 | 北京谊安/深圳深科/上海安洁 |  | 台 | 2 | 1.三种静脉给药模式：简易定速模式、时间容量模式、剂量体重模式 A）时间容量模式：通过设定时间和注射药量，系统自动计算速度进行注射 B）剂量体重模式：通过设定药物量，体重，药液量，剂量，系统自动计算速度进行注射 2.含有快速排除管路气体功能 3.含有快速大剂量(bolus)功能 4.当注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能 5.限制量给药功能：用户可以设定所需药物药量．自限制量注射完毕．机器自动停止并启动KVO功能，KVO速度：1ml/h（或者根据用户要求设置为可调） 6.机器自动记录上次注射参数信息，大大减轻用户的操作负担 7.注射器自定义功能：完善的注射器品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度 8.声光报警功能：药物将尽，注射完毕、设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器脱落、注射器为正确安装、速率设置错误提示交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源，所有报警均有语音提示，进一步降低护士的工作负荷（本公司产品独有功能） 9.强大的药物剂量参考数据库和十余种速率自动计算公式以及药物推荐剂量 等，将给您的使用带来极大的方便，多种记录界面为您的临床分析提供各种历史记录 10.可方便的查询2000条左右每一种药物的用药时间、累计药物量、累计溶液量以及药名等信息 11.限制量：0.1ml～999.9ml 12.累计注射量：0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml/h） 13.阻塞报警阀值压力等级：高：800mmHg±200mmHg(106.7Kpa±26.7Kpa) 中：500mmHg±100mmHg(66.7Kpa±13.3Kpa)低：300mmHg±100mmHg(40.7Kpa±13.3Kpa) 14.报警种类：注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源报警 15.电源：两种供电工作方式，市电：～220V、50HZ;内置电池： 11.1V充电锂电池组；容量≥1600mAh；新电池充电12时后，可供注射泵以5ml/h速率（GB 9706.27-2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上.（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。） 16.熔断器：规格F1AL/250V，数量二只（安装在泵内） |
| 10 | 多频振动排痰机 | 吉林日成医用电子/淄博芙莱特/郑州阳坤 |  | 台 | 1 | 功能特点 1.穿透性：集叩击、震颤和挤推三种功效于一身的综合治疗力，有极强的深穿透性，对于深度痰液的排除有着人工手法无可比拟的优势和效果。 2.功效性：病员在综合治疗力的作用下，不仅能排除痰液，有效清除呼吸系统的分泌物，减少受细菌感染的程度，而且还能起到改善肺部血液循环预防静脉淤滞的作用，从而起到治疗和预防呼吸系统疾病的效果。 3.稳定性：及其产生的治疗力比人工手法方式更稳定、缓和，持久性更久，更易被病人接受。 4.多功能性：通过选配可增加雾化器和排痰器的功能，治疗手段更为丰富。 产品特征 1.ABS工程塑料机箱，全模具打造的流线型外观，尽显完美的豪华本色。 2.全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作，使其一目了然。 3.手动和自动操作模式，除手动调速模式外，还有专为亚洲人群设计的四种内置智能程序模式使操作更专业、便捷。 4.操作过程中手柄可以360°自由转动，这种结构转动形式使医护人员操作更灵活、方便，极大的改善了操作人员劳动强度。 5.独有24V安全电压和伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。 6.两种传动形式，多种治疗头，满足不同患者多种体外引流要求。 7.单、双独立设计，根据临床要求满足儿童、成人等患者需求。 主要构成及技术性能指标 主要技术参数 1.运输和贮存条件： 1.1环境温度范围：-40°C—50°C; 1.2相对温度范围：10%—80%; 1.3大气压力范围：500hpa—1060hpa; 2.正常工作条件： 2.1 环境湿度：5°C—40°C； 2.2相对湿度：30%—85%； 2.3大气压力：860hpa—1060hpa; 2.4电源要求：AC 220V±10%，50Hz±2%； 2.5输入功率：单路为90VA;双路为180VA; 2.6正常工作噪音≤58dB. 主要构成 1.结构形式：柜机推车及台式支杆二种 2.显示界面：液晶显示界面 3.输出路数：单路和双路二种 |
| 11 | 台式全自动血压测量仪 | 日本爱鹿克/日本爱安德/日本植田 |  | 台 | 1 | 1.听诊法 显示方法：液晶屏同屏显示高压、低压、心率 2.压力显示范围： 10～285mmHg (1～38KPa) 3.测量范围：血压：40～240mmHg（5.3～32kPa) 脉搏数：40～200跳/分 4.测量位置：左或右上臂 5.最小测量单位：1mmHg 6.加压方式：通过内部气泵自动充气加压 加压时间：约10秒钟 7.测量时间：约20秒钟 8.排气方式：微电脑控制，自动恒速放气 9.袖套驱动方法：微电脑控制驱动，自动紧缩 10.适用臂围：22～33cm 11.精确度：静态压力：±3mmHg（±0.4kPa）; 12.脉率：±5%以内 13.打印装置：内置热敏式打印机，自动高速热敏打印结果，自动裁纸 14.打印纸规格：热敏打印纸 57mm*50m 15.语音提示：普通话提示,测量时提供语音导向，测量后提供血压值以及故障提示 通信数据输出：RS-232标准接口，连接电脑同步管理，可与使用单位的信息系统联网 16.超压保护：压力超过286mmHg时瞬间排气保护 产品结构组成 由主机、接地电线、测量注意面板、臂带布、使用说明书、等组成 |
| 12 | 肠内营养输液器 | 德国贝朗/荷兰纽迪希亚/美国泰科 |  | 台 | 1 | - 方便的流量调节 - 可以设定一次输出量 - 历史输出量查询 - 间断仿生输出 - 快速输注 - 多种声、光报警 - 内置电池 - 市电及内置电池自动切换及指示 - 报警： 门未关、阻塞、输液完成、忘记操作、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等 - 流 速：1-400 ml/h - 预置量：0-9999ml - 误 差：±10% - 电 源：AC：100~240V，50/60Hz DC ：12V ±1V - 内置安全高性能可充电聚合物锂电池，7.4V，1900mAh - 功 耗：25VA |
| 13 | 便携式吸痰器 | 江苏科凌/江苏鱼跃/上海斯曼峰 |  | 台 | 1 | 1.吸引泵：活塞式 2.极限负压值：≥0.08MPa 3.负压调节范围：0.02MPa~极限负压值 4.抽气速率：≥22L/min 5.真空表：测量范围0~-0.1MPa 6.贮液瓶：1000ml/只，2只一组 7.电源：~220V 50Hz 8.输入功率：110VA 9.熔丝管：RF1 ø5×20/0.5AL |
| 14 | 输液泵 | 德国贝朗/日本泰尔茂/以色列生命卫士 |  | 台 | 2 | 1.高清LCD显示，中文友好操作界面，方便护士操作 2.毫升/小时与滴数/分钟自动转换，方便护士自由选择 3.大范围输液，最高输液速度可达到1200ml／h，速度范围：1ml/h-1200ml/h 1d/min-400d/min 4.报警功能及时准确，并有语音提示，降低护士工作负荷。输液完毕报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、设置错误语音报警、交流电源已拨出提示、电池电量不足报警等。 5.泵内含锂电池组．具有停电自动转换和自动充电管理功能 6.输液完成后KVO功能自动启动，保持病人静脉畅通，KVO速度：1ml/h-5ml/h可调(每级1ml/h) 7.车载直流12V电源工作，不受220V交流限制 8.配置护士呼叫接口 9.强大的药物剂量参考数据库和十余种速率自动计算公式以及药物推荐剂量 等，将给您的使用带来极大的方便，多种记录界面为您的临床分析提供各种历史记录 10.可方便的查询2000条左右每一种药物的用药时间、累计药物量、累计溶液量以及药名等信息 11.输液精度：在±3%以内（输液器经校准后的精度） 12.输液泵的机械精度：在±2﹪以内 13.快速输液速度：100ml/h-1000ml/h(每级增量为100ml/h) 14.输液量：1ml-9999ml 15.累计输液量：1ml/h～9999.9ml(每级为1ml/h) 16.阻塞报警阀值：高：800mmHg±200mmHg，中：500mmHg±100mmHg，低：300mmHg±100mmHg 17.气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度：≥25μL 18.熔断器：规格F1AL/250V，数量二只（安装在泵内） 19.电源：两种供电工作方式，市电：～220V、50HZ;内置电池： 11.1V充电锂电池组；容量≥1600mAh；新电池充电12时后，可供注射泵以25ml/h速率（GB 9706.27-2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上.（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。） |
| 15 | 多功能抢救推车 | 上海荣顺/广州钢都/浙江曙光 |  | 台 | 1 | 1.产品规格：1930×640×550/900mm 2.该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定、可靠，车面为分体结构，上体采用进口汽簧作支撑力源，操作简易、方便。 3.框架采用优质铝合金型材，车面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型。 |
| 16 | 投影仪 | 明基/索尼/爱普生 |  | 台 | 1 | 1.颜色：黑色 2.类型：商用投影机 3.功能： 3.13D发光原理DLP光学 3.2规格标称亮度(ISO流明)3000标准分辨率SVGA(800*600) 3.3兼容分辨率up to UXGA(1600 x 1200) 3.4对比度7000：1 4.投影规格 4.1投影镜头F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm 4.2投影画面尺寸35-150英寸 4.3屏幕宽高比例Native 4：3 (5 aspect ratio selectable) 4.4投射比例1.86-2.04 (53寸@2m） 4.5缩放比例1.1：1 4.6色彩1.07 Billion Colors 5.投影方式 5.1前投/背投，桌上/吊装 5.2形矫正 垂直 ± 40° 5.3视频制式 NTSC, PAL, SECAM 5.4输入端子VGA输入 D-sub x 2 Video x 1 S-Video输入 x 1 音频输入 (Mini Jack) x 1 喇叭 2W x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 x 1 5.5输出端子VGA输出 D-sub 15 pin x 1 音频输出 (Mini Jack) x 1 6.电气规格 6.1电源AC 100 to 240 V, 50/60 Hz 6.2功耗(W)260W 6.3噪音(dB)33/28 dBA 6.4扬声器 2W x 1 7.外观参数 7.2重量(kg)1.8kg 7.2尺寸(mm)283 x 95 x 222 8.特性智能省电 极致色彩技术 支持3D(DLP link, PC+Video) 3D色彩管理 数码变焦 教学模板 瞬间重新启动 顶部灯泡盖设计 背景墙色彩校正 快速冷却 演示计时器 高海拔模式 自动关机（无信号时） 画面冻结/画面隐藏 节能遮屏 |
| 17 | 投影幕 | 艾瑞克斯/红叶/信鸽 |  | 台 | 1 | 1.材质 ：白塑幕 2.型号 ：120寸16：9 3.尺寸 ：2090高*2740宽 4.类型 ：电动幕 5.配置 ：方形外壳+同步电机+线控开关外壳 6.尺寸 ：3000长*96宽*96高 （MM） 7.安装尺寸 ：3200长*180宽*180高 （MM）备注 ： 8.幕面尺寸：2090高*2740宽，此尺寸含顶部56公分黑边，其他三边各四公分黑边！ 实际有效画面尺寸为：1490高*2660宽 |
| 18 | 更衣凳 | 定制 |  | 台 | 1 | 1.规格：180*35*45cm 2.木质、钢脚 3.用于手术室更衣 |
| 19 | 干湿分离吊桥 | 深圳迈瑞/上海日花/上海正华 |  | 台 | 4 | 1.工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2.桥身长2500～3200mm（实际尺寸以用户现场实测为准）； 带式照明灯一套或旋臂式照明灯1个（选配）； 3. 主体材料采用高强度铝合金型材；流线型外表，符合净化清洁标准。气管采用进口医用复合多层导管。 4．干段塔： 1个配置如下： ⑴ 横臂1个（长度400mm）；横臂和终端箱体可同时旋转，水平旋转角度≤340°，阻尼刹车防飘移。 （2）仪器平台：3层（高度可调），圆角防撞设计；抽屉1个； （3）气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、空气2个，（可以根据医院要求选配）标准配置有国标或德标可选。 a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b.插拔次数2万次以上； c. 带通、断、拔三状态（德标），可选带气维修。 （4）、电气插座： 8个名牌多功能插座、220V、10A； （5）、等电位接地端子: 2对；网络接口;RJ45 各1个， （6）铝合金臂配升降不锈钢输液杆一套（可根据客户要求加输液泵架 （7）干段塔净载重量：小于150kg； 5.湿段塔： 1个，配置如下： ⑴ 横臂1个（长度400mm）；横臂和终端箱体可同时旋转，水平旋转角度≤340°，阻尼刹车防飘移。 （2）仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计；抽屉1个； （3）气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、空气1个，（可以根据医院要求选配）标准配置有国标或德标可选。 a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b.插拔次数2万次以上； c. 带通、断、拔三状态（德标），可选带气维修。 （4）电气插座： 8个名牌多功能插座、220V、10A； （5）等电位接地端子: 2对；网络接口;RJ45 各1个， （6）铝合金臂配升降不锈钢输液杆一套（可根据客户要求加输液泵架） （7）干段塔净载重量：小于120kg； 6.表面处理采用静电喷涂； 7.吸顶式安装，稳定牢固； 8. 主体颜色白色加天蓝色 |
| 20 | 防褥疮床垫 | 石家庄大桥/江苏鱼跃/河北佳禾 |  | 台 | 4 | 1.气垫采用医用PVC+PU制成，具有防水透气功能 2.多条气室交替波动，可以给患者不停的按摩，促进血液循环、有效的改善组织缺血缺氧、防止局部组织长久受压而生褥疮 3.采用双管循环充气微电脑控制气囊换气 4.气垫尺寸：2000mm×900mm (长×宽) |
| 21 | 中心静脉穿刺模型 | 上海华颐/北京医模/天津天堰 |  | 台 | 1 | 1.人体仿真结构，头颈部和上肢关节可活动，能准确摆放标准操作体位 2.可行颈内静脉穿刺置管术训练；锁骨下静脉穿刺置管术训练；经外周静脉穿刺置管术训练；心脏漂浮导管术训练和中心静脉压测定训练 3.有模拟心脏及相关动、静脉血管的分布，体表标志明显、解剖结构准确 4.有颈动脉搏动，穿刺有落空感、有回血 5.仿真皮肤有良好的耐针刺性能 |
| 22 | 模拟重症监护病房教学系统（模拟中心监护站） | 深圳迈瑞/深圳理邦/泰安迈迪 |  | 台 | 1 | 1.实时中心监护：通过中心监控系统，及时地将多个急危重症模拟人床边多参数监护仪上的各项参数、指标与数据、图形等，实时地显示在中心监护仪上，对所有急危重症模拟人进行动态观察，捕捉瞬息变化并及时反馈治疗效果；通过中心监控系统，可将每个急危重症模拟人显示屏上的病例演示过程、病例编辑过程、抢救过程等，同步在中心监护站的屏上显示 2.下达指令功能：中心监护站可对急危重症模拟人病情演变下达各种控制命令 3.全体教学功能：中心监控可将中心监护站上的内容传送到投影仪上进行全体教学；还可实施分组教学、实时交互、网络监控等教学功能； 4.职能考核、判断、保存功能：可对全体学生进行考核，还可对单个学生进行考核，其场景、参数均可随时改变；可用图形、波形数字准确地记录学生考核情境，客观地进行评判、打分、并且将考核结果通过网络上传到中心监控站显示、保存并打印 5.可升级 |
| 23 | 护士呼叫系统 | 市场主流品牌 |  | 套 | 1 | 满足招标文件要求 |
| 24 | 门禁系统 | 市场主流品牌 |  | 套 | 1 | 满足招标文件要求 |
| 25 | 电话系统 | 市场主流品牌 |  | 套 | 1 | 满足招标文件要求 |
| 26 | 背景音乐播放系统 | 市场主流品牌 |  | 套 | 1 | 满足招标文件要求 |
| 27 | 伴护、气垫 | 市场主流品牌 |  | 套 | 1 | 满足招标文件要求 |
| 28 | 保温设备 | 市购 |  | 套 | 2 | 满足招标文件要求 |
| 29 | 气密性手动单开门 | 江苏同济 等市场主流品牌 |  | 樘 | 2 | 洞口尺寸:900*2100mm带观察窗，中间设不锈钢护门板材质:3mm厚电解复合铝板 |
| 30 | 气密性手动双开门 | 江苏同济 等市场主流品牌 |  | 樘 | 1 | 洞口尺寸:1500*2100mm带观察窗，中间设不锈钢护门板材质:3mm厚电解复合铝板 |
| 31 | 输液导轨 | 欧威欣华恒华瑞 |  | 套 | 5 | 1.铝合金材质 2.长度大于2.1m 3.配有四个挂钩 |
| 32 | 吊塔锚栓 | 国标 |  | 套 | 3 | 吊塔锚栓 |
| 33 | 护士站 | 国标 |  | 套 | 1 | 护士台的台面采用柏丽石，柜体采用复合铝板饰面，并配齐五金件。匹配场地尺寸。 |
| 34 | 监控摄像设备 | 海康威视 |  | 套 | 1 | 每室一个高清摄像头，并入学校实训基地监控网络 |
| 35 | 吊顶天棚 | 市场主流品牌 |  | m2 | 200.55 | 1.龙骨规格：75型轻钢龙骨2.面层材料品种、规格：600*600的铝扣板 |
| 36 | 配电箱 | 正泰 西蒙 远东 |  | 台 | 1 | 1.名称：配电箱 |
| 37 | 照明开关 | 西蒙 雷蒙 |  | 个 | 27 | 1.名称:暗装单联单控开关2.规格:250V10A3.安装方式:底边距地1.3m |
| 38 | 照明开关 | 西蒙 雷蒙 |  | 个 | 7 | 1.名称:暗装双联单控开关2.规格:250V10A3.安装方式:底边距地1.3m |
| 39 | 插座 | 西蒙 雷蒙 |  | 个 | 18 | 1.名称:暗装二三孔插座2.规格:250V10A3.安装方式:底边距地0.3m |
| 40 | 地插 | 市场主流品牌 |  | 个 | 5 | 满足工程需要 |
| 41 | 电力电缆 | 市场主流品牌 |  | m | 适用 | 满足工程需要 |
| 42 | 配管 | 国标 |  | m | 适用 | 满足工程需要 |
| 43 | 桥架 | 国标 |  | m | 适用 | 满足工程需要 |
| 44 | 配线 | 国标 |  | m | 适用 | 满足工程需要 |
| 45 | 气密性净化灯 | 市场主流品牌 |  | 套 | 21 | 1.名称:气密型净化灯2.规格:3*36W，1250*350mm |
| 46 | 应急式气密性净化灯 | 市场主流品牌 |  | 套 | 4 | 1.名称:应急气密型净化灯2.规格:3*36W，1250*350mm |
| 47 | 信息插座 | 市场主流品牌 |  | 个 | 6 | 1.名称:单插网络面板2.安装方式:底边距地0.3m |
| 48 | 电话网络插座 | 市场主流品牌 |  | 个 | 6 | 1.名称:电话网络插座2.安装方式:底边距地0.3m3.含调试2、详见图纸 |
| 49 | 接线盒 | 市场主流品牌 |  | 个 | 适用 | 满足工程需要 |
| 50 | 射频同轴电缆 | 市场主流品牌 |  | m | 适用 | 满足工程需要 |
| 51 | 不锈钢管 | 国标 |  | m | 适用 | 满足工程需要 |
| 52 | 螺纹阀门 | 国标 |  | 个 | 适用 | 满足工程需要 |
| 53 | 气体终端 | 浙江宇峰等市场主流品牌 |  | 个 | 适用 | 满足工程需要 |
| 54 | 气体报警箱 | 浙江宇峰等市场主流品牌 |  | 台 | 适用 | 满足工程需要 |
| 55 | 二级气源稳压箱 | 浙江宇峰等市场主流品牌 |  | 台 | 适用 | 满足工程需要 |
| 56 | 操作台 | 上海倍儿利/上海麦森/上海楚研实验仪器 |  | 台 | 适用 | 操作台面：采用实芯理化板，柜体材质: 采用时尚灰色三聚氰氨防潮板 |